山东省肿瘤防治研究院医用电子加速器应用项目

竣工环境保护验收意见

2019年7月31日，山东省肿瘤防治研究院在济南市组织开展了山东省肿瘤防治研究院医用电子加速器（型号为Clinac Trilogy）应用项目竣工环保验收工作。参加验收的单位有山东省肿瘤防治研究院、山东博伟环境技术有限公司（验收编制单位），并邀请两位专家组成验收组（名单附后）。验收期间，山东省肿瘤防治研究院汇报了项目建设情况，山东博伟环境技术有限公司汇报了验收监测情况，经现场勘察、查阅资料并认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

山东省肿瘤防治研究院医用电子加速器应用项目位于济南市槐荫区济兖路440号，使用1台医用电子直线加速器（10MV），为Ⅱ类射线装置。

2017年5月，医院委托山东君恒环保科技有限公司编制了《山东省肿瘤防治研究院医用电子加速器、托姆刀及Ⅲ类射线装置应用项目环境影响报告表》，2017年5月24日，济南市环境保护局对该项目辐射环境影响报告表作了批复，批复文号为：济环辐表审[2017]21号。本次验收工作仅对环评报告表中的1台医用电子加速器项目进行建设项目竣工环保验收。

该院现持有2018年11月16日由山东省环境保护厅颁发的辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[01066]，种类与范围：使用Ⅰ类、Ⅲ类、Ⅴ类放射源、使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，乙级非密封放射性物质工作场所，有效期至：2023年11月15日。

二、项目变动情况

经查阅环评报告与批复要求及现场核实，本次验收项目的建设位置、项目性质与环评报告和批复内容一致，建设规模由环评时加速器能量为15MV变更为验收时加速器能量为10MV。

三、环境保护设施、措施落实情况

本次验收项目环境保护设施及措施均落实了环评报告表和环评批复要求，配备的防护设备与器材、机房实体屏蔽能力等满足相关标准。

四、辐射安全管理情况

医院制定并落实了辐射安全管理相关制度，设置了辐射安全领导小组及管理委员会，签订了辐射工作安全责任书，指定专门人员负责医院的辐射安全管理工作。

医院制定并落实了辐射环境检测和个人剂量检测计划，辐射工作人员均取得辐射安全与防护培训合格证书、配备个人剂量计。

五、工程建设对环境的影响

经检测，非工作状态，加速器机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（60.6～71.4）nGy/h，处在济南市天然放射性本底水平范围内；工作状态，加速器机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（74.3～183.6）nGy/h，低于2.5μSv/h的验收标准限值。

本项目辐射工作人员均做了个人剂量检测，个人剂量年累积监测结果均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定职业人员20mSv/a的剂量限值，同时低于环评报告中提出的6mSv/a的管理约束限值。

经估算公众最大年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定1mSv/a的剂量限值，也低于环评报告表中规定的0.3mSv/a的管理要求。

六、验收结论

项目环保手续齐全，执行了 “三同时”制度，落实了环评报告与批复文件提出的辐射安全与防护设施及措施，辐射工作场所辐射水平满足标准要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

验收组

2019年7月31日