山东省肿瘤防治研究院动物PET工作场所建设项目

竣工环保验收意见

2021年2月23日，山东省肿瘤防治研究院在济南组织召开了山东省肿瘤防治研究院动物PET工作场所建设项目竣工环保验收工作组会议。参加会议的单位有建设单位山东省肿瘤防治研究院，验收单位山东博伟环境技术有限公司，并邀请三位专家，组成验收工作组（名单附后）。山东省肿瘤防治研究院根据山东博伟环境技术有限公司编制的《山东省肿瘤防治研究院动物PET 工作场所建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家相关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收工作组经现场勘察、查阅资料并认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

该项目位于山东省济南市槐荫区济兖路440号。项目主要建设内容为将院内1号楼（原第一病房楼）一层现有建筑进行改造，作为动物PET工作场所，该场所包括卫生通过间、操作间、PET-CT机房、分装标记室、动物衰变间等，内置1台小动物PET-CT装置，分装室和PET机房位于一层的最西端，洗消间位于一层最东端。涉及18F（日等效最大操作量2.22×106 Bq）、11C（日等效最大操作量21.48×106 Bq）、13N（日等效最大操作量1.48×106 Bq）、64Cu（日等效最大操作量1.48×106 Bq）、89Zr（日等效最大操作量3.7×106 Bq）、68Ga（日等效最大操作量7.4×105Bq），18F、11C、13N 由医院回旋加速器制备，其他核素均为外购。本次验收规模与环评规模一致。

2020年6月，山东博瑞达环保科技有限公司编制了《山东省肿瘤防治研究院动物PET工作场所建设项目环境影响报告表》，2020年8月12日，济南市生态环境局对该项目辐射环境影响报告表作了批复，批复文号为：济环辐表审[2020]41号。

该院现持有山东省生态环境厅颁发的辐射安全许可证，证书编号为：鲁环辐证[01066]（见附件3），准予使用 I 类、Ⅲ类、Ⅴ类放射源，使用Ⅱ类、Ⅲ射线装置，乙级非密封放射性物质工作场所（生产、使用），有效期至2023年11月15日。

二、项目变动情况

经查阅环评报告与批复要求及现场核实，本次验收项目的建设位置、项目性质、建设规模符合环评报告和批复内容要求。

- 环境保护设施、措施落实情况

- 辐射屏蔽情况

- 本项目工作场所包括卫生通过间、操作间、动物PET 机房、分装室、动物衰变间、洗消间。

- 分装室长宽高为2.82×3.66×3.5m，四周墙体为370mm的实心砖，室顶为160mm混凝土，防护门为3mmPb。动物衰变房长宽高为3.24×5.64×3.5m，四周墙体为370mm 实心砖+6cm 硫酸钡砂，室顶为160mm混凝土160mm 混凝土+8cm 硫酸钡砂，防护门为20mmPb，观察窗为20mmPb。PET-CT机房长宽高为3.26×5.66×3.5m，四周墙体为370mm的实心砖，室顶为160mm混凝土，防护门为4mmPb，观察窗为4mmPb。洗消间长宽高为3.26×5.66×3.5m，四周墙体为370mm的实心砖，室顶为160mm混凝土，防护门为3mmPb。

- （二）辐射分区

动物 PET 机房、卫生通过间、分装室、动物衰变间、洗消间划为控制区。场所南侧走廊在工作人员运送注射后小动物至动物衰变间时设为临时控制区。将动物 PET 工作场所的操作室、小动物 MR 机房、动物辐照室、小动物暂存间、冰箱区、显微镜室等其它区域划分为监督区。

（三）辐射安全措施

动物PET机房内设计有急停按钮和对讲设备，机房防护门设计有闭门装置，控制区入口处拟设置电离辐射警告标志，禁止非有关工作人员入内；监督区入口处拟张贴监督区标牌，禁止无关公众人员进入。场所边界等处设计有电离辐射警告标志。PET/CT室及分装室均设有摄像监视装置。

医院配备了1台便携式X-γ辐射监测仪及 1 台表面污染检测仪，铅当量为0.5mmPb的铅衣、铅手套、铅帽、铅眼镜、铅围巾等防护用品2套，10个不同防护级别的放射固体废物衰变桶。项目设置放射性废气收集及处理系统，医院于分装室内设置通风橱 1个，项目所用核素的活度测定和分装均在通风橱内进行。通风橱设有专门的通风管道，管道出口设置活性炭过滤装置， 排气筒最终通至楼顶，排气筒高出室顶3m。屋顶设有抽风机与过滤装置联动控制，风机运行后管道风速为2.0m/s。PET工作场所均设置了放射性废气收集和处理系统，每个房间设有专门的废气管道系统，管道出口设置活性炭过滤装置，经处理后高出楼顶3m排放。

四、辐射安全管理情况

医院签订了《辐射工作安全责任书》, 明确了法人代表为辐射工作安全第一责任人，设置辐射安全领导小组，制定了《核医学科工作制度》、《核医学科安全管理制度》、《核医学科放射防护制度》、《放射性药品管理制度》、《核医学科放射性事故处理制度》、《核医学科仪器使用管理制度》、《核医学科放射性废物处理制度》等规章制度，并建立了辐射安全管理档案。

本项目涉及的5名辐射工作人员均参加了山东省放射性同位素与射线装置工作人员辐射安全与防护培训，并取得合格证书，证书均在有效期内。工作人员均配备了个人剂量计，委托有资质单位进行监测，建立了个人剂量档案。配备了X-γ剂量率仪。定期向生态环境部门上报辐射安全与防护状况年度评估报告。

五、工程建设对环境的影响

工作状态时，PET工作场所周围γ辐射剂量率为86.7nSv/h～118.6nSv/h，低于2.5μSv/h的验收标准。

PET工作场所控制区β表面污染水平为（0.32～0.47）Bq/cm2，监督区β表面污染水平为（0.21～0.31）Bq/cm2，分别低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的控制区β表面污染水平控制限值40Bq/cm2和监督区β表面污染水平控制限值4Bq/cm2。

根据现场检测结果和理论计算：

5名辐射工作人员的个人累积剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定职业人员20mSv/a的剂量限值，也低于5mSv/a的年管理约束限值。

公众最大年有效剂量为0.165mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定1mSv/a的剂量限值，也低于辐射环境影响报告表中规定的0.25mSv/a的管理要求。

六、验收结论

项目环保手续齐全，落实了环评报告与批复文件提出的辐射安全与防护设施及措施，辐射工作场所辐射水平基本满足标准要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

1、进一步健全辐射安全管理档案。

2、进一步完善辐射安全与防护措施，确保其安全有效。

山东省肿瘤防治研究院

2021年2月23日